## 加气机检定记录表（LNG）
液化天然气（LNG）加气机检定/校准记录 JL/12/LL0065
委托单号： | [6 empty] | 条码号：
记录编号： | [6 empty] | 证书编号： | [6 empty] | 第 页/共 页
送检单位： |  |  | 江西新奥燃气发展有限公司 | [6 empty] | 制造厂家： | 成都华气厚普机电设备股份有限公司
出厂编号： |  |  | 20130181375 |  |  | 型号规格： |  | HQHP-JYJ-80-II |  |  | 准确度等级： |  | 1.0 级 | 流量范围： | （3~80） | kg/min
标准器名称： |  |  | 液化天然气（LNG）加气机检定装置 |  |  |  |  | 标准器型号规格： |  |  | NT-JD-LNG-05 |  | 标准器编号： |  | 20110801001
标准器证书编号： |  |  |  | 校准字第201411105665号 |  |  |  | 标准器有效期至： |  |  | 2015年11月13日 |  | 标准器准确度等级： |  | 0.3 | 级
标准器测量范围： |  |  |  | （1~80） |  |  | kg/min | 检定/校准依据的文件： |  |  | JJG 1114-2015 液化天然气加气机国家检定规程
检定/校准环境参数： |  |  | 温度： |  | 25.5℃ | 相对湿度： | 60%RH |  | 大气压力： |  | 97.2kPa |  | 检定/校准介质： | LNG | 单价 | 元/kg
检定/校准项目 |  | 次数 | 加注流量kg/min |  | 加气机示值kg |  |  | 检定装置加气量kg |  | 相对误差（Eij）% | 平均误差（Ei）% | 重复性（Eri）% | 加气机示值kg | 加气机显示金额元 | 应付费金额元 | 付费金额误差（Ej）元
[5 empty] | 初始示值 | 终止示值 | 加气量
液相流量计单独检定 | q1 | 1 | 47.173 |  | 55.18 | 103.58 | 48.4 | 48.141 |  | 0.259 | 0.16852 | 0.11243
|  | 2 | 46.793 |  | 118.32 | 167.08 | 48.76 | 48.858 |  | -0.098
|  | 3 | 46.959 |  | 187.24 | 236.46 | 49.22 | 49.082 |  | 0.138
| q2 | 1 | 24.5 |  | 167.22 | 210.6135 | 43.3935 | 43.169 |  | 0.22448
|  | 2 | 25.4 |  | 210.64 | 254.8201 | 44.1801 | 43.969 |  | 0.21105
|  | 3 | 24.6 |  | 255.78 | 301.3628 | 45.5828 | 45.347 |  | 0.2358
整机检定 | q1 | 1 | 40 |  | 308.31 | 353.2859 | 44.9759 | 44.761 |  | 0.21485
|  | 2 | 40 |  | 362.14 | 402.8094 | 40.6694 | 40.572 |  | 0.097373
|  | 3 | 40 |  | 411.97 | 458.1111 | 46.1411 | 45.907 |  | 0.23413
检定/校准结果 |  |  | 外观及随机文件：R合格 □不合格 误差调整：R合格 □不合格 封印设置：R合格 □不合格
最小质量变量： R合格 □不合格 流量范围：R合格 □不合格 安全功能：R合格 □不合格
|  |  | 基本误差： |  |  | +0.44% |  | 重复性： |  |  | 0.09% |  | 付费金额误差： |  | 元
|  |  | R检定结论： |  |  | R合格 | [6 empty] | □测量结果的不确定度： |  | Urel=
检定/校准人员： | [5 empty] | 核验员： |  |  | 检定/校准日期： |  | 2015年9月2日 |  | 检定/校准地点： |  | 乐山
66

## 反公式
液化天然气（LNG）加气机检定/校准记录 JL/12/LL0065
委托单号： | [5 empty] | 条码号：
记录编号： | [5 empty] | 证书编号： | [5 empty] | 第 页/共 页
送检单位： |  | 攀枝花川港燃气有限公司 | [5 empty] | 制造厂家： | 成都华气厚普机电设备股份有限公司
出厂编号： |  | 2013020935 |  |  | 型号规格： |  | HQHP-JYJ-80-II |  | 准确度等级： |  | 1.0 级 | 流量范围： | （3~80） | kg/min
标准器名称： |  | 液化天然气（LNG）加气机检定装置 |  |  |  |  | 标准器型号规格： |  | NT-JD-LNG-05 |  | 标准器编号： |  | 2013801001
标准器证书编号： |  |  | [2015]国量标测证字第254号 |  |  |  | 标准器有效期至： |  | 2019年10月26日 |  | 标准器准确度等级： |  | 0.3 |  | 级
标准器测量范围： |  |  | （1~80） |  |  | kg/min | 检定/校准依据的文件： |  | JJG1114-2015 液化天然气加气机检定规程
检定/校准环境参数： |  |  | 温度： | 29.7℃ | 相对湿度： | 43% | RH | 大气压力： | 97.2kPa |  | 检定/校准介质： | LNG | 单价 | 4.9 | 元/kg
检定/校准项目 |  | 次数 | 加注流量kg/min | 加气机示值kg |  |  | 检定装置加气量kg | 相对误差（Eij）% | 平均误差（Ei）% | 重复性（Eri）% | 加气机示值kg | 加气机显示金额元 | 应付费金额元 | 付费金额误差（Ej）元
|  |  |  | 初始示值 | 终止示值 | 加气量
液相流量计单独检定 | q1 | 1 | 37.1 | 47.439 | 83.93 | 36.491 | 36.251 | 0.662 | 0.55167 | 0.14024 | 83.93 | 411.2569 | 411.2569 | 0
|  | 2 | 36.7 | 121.169 | 158.1931 | 37.0241 | 36.815 | 0.568 |  |  | 158.1931 | 775.1462 | 775.1462 | 0
|  | 3 | 36.6 | 174.332 | 217.7749 | 43.4429 | 43.259 | 0.425 |  |  | 217.7749 | 1067.0968 | 1067.0968 | 0
| q2 | 1 | 22.1 | 224.55 | 247.5462 | 22.9962 | 22.875 | 0.53 | 0.67 | 0.1716 | 247.5462 | 1212.9766 | 1212.9766 | 0
|  | 2 | 23 | 258.86 | 283.1684 | 24.3084 | 24.149 | 0.66 |  |  | 283.1684 | 1387.5251 | 1387.5251 | 0
|  | 3 | 20.7 | 291.06 | 326.6111 | 35.5511 | 35.262 | 0.82 |  |  | 326.6111 | 1600.3946 | 1600.3946 | 0
整机检定 | q1 | 1 | 40 | 58.69 | 99.777 | 41.087 | 40.907 | 0.44 | 0.40333 | 0.047337 | 99.777 | 488.9073 | 488.9073 | 0
|  | 2 | 40 | 104.69 | 146.4739 | 41.7839 | 41.634 | 0.36 |  |  | 146.4739 | 717.722 | 717.722 | 0
|  | 3 | 40 | 163.44 | 204.9023 | 41.4623 | 41.293 | 0.41 |  |  | 204.9023 | 1004.0213 | 1004.0213 | 0
检定/校准结果 |  |  | 外观及随机文件：R合格 □不合格 误差调整：R合格 □不合格 封印设置：R合格 □不合格
最小质量变量： R合格 □不合格 流量范围：R合格 □不合格 安全功能：R合格 □不合格
|  |  | 基本误差： |  | 0.67% |  | 重复性： |  | 0.1716% |  | 付费金额误差： |  | 0 元
|  |  | R检定结论： |  | R合格 | [5 empty] | R测量结果的不确定度： |  | Urel= | 0.3558% | (k=2)
检定/校准人员： | [5 empty] | 检定/校准日期： |  | 2016年05月08日 |  |  | 检定/校准地点： |  | 攀枝花市仁和区下沙沟加气站
核验员： | [5 empty] | 有效期月数： |  | 6 |  |  | 有效期至： |  | 2016-11-07
Formulas:
应付费金额元 = DATE(YEAR([制造厂家：, row above]),MONTH([制造厂家：, row above])+6,DAY([制造厂家：, row above]-1))

## Sheet3
-0.03 | 33.12
-0.26 | 32.604
-0.17 | 34.313
-0.52 | 30.803
-0.37 | 34.724
-0.49 | 37.773
-0.36 | 32.062
-0.53 | 31.807
-0.58 | 36.494